- 附件1：

病理图像采集终端采购需求

- 一、采购需求

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 病理图像采集终端 | ●1.成像设备：大靶面面阵CMOS； ●2.扫描轴定位控制：50纳米精密定位光栅，直线电机。 ●3.扫描方式：面阵扫描技术； ●4.对焦轴控制：双级对焦；预对焦重复定位精度1.0um（滚珠丝杆）；细对焦重复定位精度10nm（纳米压电载物台），10um阶跃定位时间小于40ms； 5.数字切片扫描工作站1台：高性能计算机，装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览； 6.扫描工作站处理器：16线程处理器；硬盘≥3TB；内存：≥32G；显示器：≥24英寸； ●7.系统成像速度：20倍物镜下速度不低于6cm²/min；40倍物镜下速度不低于2.5cm²/min； ●8.扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率为0.24un/pixel，误差为±15%；40倍物镜下扫描分辨率为0.12un/pixel，误差为±15%； 9.扫描范围：24.6mm*45mm，误差为±10%。 ●10.切片同时装载数量：500 片以上 11.每套扫描设备配片夹 20个； 12.扫描仪设备提供免费的一年的机械质保维护和技术支持； 13.可自动识别切片标签和样本扫描区域 14.提供缩略图浏览以及图像浏览和标记功能，可以利用软件在图像上添加注释，包括矩形、圆、线条、箭头等，并提供快速导航。 15.提供定位，对比，放大，面积（长宽）测试等辅助功能；可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正。 16.支持本地阅片、支持多浏览器、支持 iPhone 等移动终端、自由缩放、平移、各类标注（图形、文字）。 ●17.支持与实验室宫颈细胞图像分析软件 CellVigene-TCT(与采购人现有设备系统一致)的接口数据对接功能，提供详细的接口文档。 投标人在投标文件中需提供承诺函，明确能够实现接口对接功能。 ●18.扫描图像质量能够与采购人现有人工智能分析软件适配，保证分析结果的阳性检出率、排阴率等指标不低于现有水平。 投标人在投标文件中需提供承诺函。 ●19.扫描图像支持与实验室现有区域性中心远程病理图像信息平台对接和识别，投标人在投标文件中需提供承诺函。 |

- 二、商务要求

1.时间要求：要求合同签订30天内完成安装部署测试工作；

2.中标人负责供货、运输、安装并调试完毕；

- 3.售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接到报修电话12小时内到达现场并在24小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

- 附件2：

- 一、投标材料要求

- 1、公司营业执照副本复印件

- 2、法人身份证正反面复印件

- 3、授权代表人身份证正反面复印件及授权函（格式自拟）

4、项目报价函（格式自拟，标明税率）

5、交付承诺函（内容依据附件1的商务要求编制，若出现烟气或质量偏差，将承担所有损失，按照中标金额双倍金额进行赔付。格式自拟）

6、项目方案（参考下述评分表进行编制，格式自拟）

- 二、参考评分表

| 序号 | 分项 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（30） |
| 2 | 技术性能 （50分） | - 根据附件1供应商所投产品的详细技术参数、技术证明材料、技术偏离情况进行分析打分。 - 其中标注●参数为重要参数，共计10项，每有一项不满足扣5分，共计50分。 - 注：投标人须提供技术证明材料： - 1、若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 - 2、每一条技术性能参数必须同时满足该条中所有要求，方可得分。 - 3、凡投标产品中的相关条款技术参数标明须提供技术证明材料的，投标人未按照以上要求提供技术证明材料者，该条技术参数响应在评审中不予认定。 |
| 3 | 产品业绩 （2分） | 2021年3月31日以来，投标人每提供一份核心产品的销售使用的供货业绩，得1分，满分2分。 注： 1、投标人须提供上述业绩的合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，合同应能辨识买卖双方公章、供货数量、签订时间、品牌规格型号（若合同中不能体现品牌规格型号，需另附买方出具的有效证明文件，加盖买方单位公章）；否则不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 （7分） | 对各投标人针对本项目的项目实施方案进行综合评审： - 1.包括项目理解、实施重点和风险分析、进度安排、整体供货及安装期限规划等，方案整体切合实际情况，进度安排、整体供货及安装期限规划步骤切实可行，优于项目采购需求的得7分； - 2.包括项目理解、实施重点和风险分析、进度安排、整体供货及安装期限规划等，方案整体合理，可行性强，进度安排、整体供货及安装期限规划步骤清晰，无明显逻辑错误的得3分； - 3.包括项目理解、实施重点和风险分析、进度安排、整体供货及安装期限规划等，方案整体内容简单，进度安排、整体供货及安装期限规划步骤混乱欠缺，且出现非专门针对本项目特性内容的得1分； - 4.方案不能满足项目实施要求或未提供相关内容的不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （6分） | 对各投标人针对本项目的售后服务方案进行综合评审： - 1.方案内容详实周密、表述明确，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，售后人员配备充足、故障响应时间短，充分考虑服务响应时间、服务保证措施的得6分； - 2.方案内容完整、表述清晰，有保障措施，配备售后服务人员，服务响应时间、服务保证措施合理的得3分； - 3.内容简单有待补充，配备售后服务人员可能无法保障项目需求，且出现了与项目不相关的内容的得1分； - 4.方案不能满足项目实施要求或未提供相关内容的不得分。 |
| 6 | 故障应急处置预案（5分） | 根据投标文件中提供的故障应急处置预案： - 1.方案完全切合实际情况，内容全面，充分满足项目应急要求、充分考虑服务机构、人员设置、相关质量技术保证措施等因素的得5分； - 2.方案简单可行，满足项目应急要求的得2分； - 3.方案不能满足项目实施要求或未提供相关内容的不得分。 |